安徽科技贸易学校食品工程系采购仪器设备参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室超纯水机 | 技术参数： 1.进水水源：城市自来水，水温1－45℃，水压0.1-0.5Mpa，TDS<300ppm； ★2.制水量：≥180L/H； ★3.出水水质（可同时取3种不同的水质）： (1)饮用纯净水≤进水电导率×2%（可用于直饮水）； (2)RO纯水电导率≤1μs/cm@25℃,脱盐率≥99%； (3)UP超纯水电阻率10-16MΩ.cm@25℃，水质优于GB/T6682-2008一级水标准； 4.吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001 5.可溶性硅[以（SiO2）计]＜0.01mg/L 6.蒸发残渣（105±2℃）≤1.0mg/L 7.总有机碳量:TOC≤30ppb。 功能特点： 1.微电脑全自动控制设计，LCD大屏幕中文彩色液晶屏显示，菜单式运行模式，设备运行状态一目了然，人机对话功能完备； 2.电容式钢化玻璃触摸屏按键设计，高灵敏度，经久耐用，无按键损坏的忧虑，彰显美观与大气； ★3.系统配备原水减压系统，杜绝了原水压力过高而引发漏水的事故（提供“带原水减压功能”的技术证明文件）； 4..配备漏水检测报警保护装置，有效的防止因设备漏水导致的事故，更好地保护实验室的安全； 5.系统同时产出三种水质，分别为饮用纯净水，RO纯水和UP超纯水； 6.系统具备开机自检、开机自动冲洗、缺水停机保护、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护等功能； ★7.系统具备UP超纯水电阻率(电阻率仪电阻池常数0.01cm-1，温度灵敏度±0.1℃，温度自动补偿)、总有机碳量（TOC）在线检测显示功能（提供“带TOC在线监测功能”的技术证明文件）； ★8.系统具备超纯水取水不达标循环功能，保持系统的低细菌污染要求，循环功能可以自由开启和关闭，循环上限值可以自由设定（提供“取水不达标自动循环”的技术证明文件）； ★9.系统具备UP超纯水超标排放设定功能、耗材失效真人语音报警及更换提示功能（耗材失效上限值可根据客户要求设定）、故障自动检测，提供安全保障（提供带“真人语音播放功能”和“水质超标排放功能”的技术证明文件）； 10.系统配备60L大容量真空压力储水桶，避免了与空气接触的二次污染； 11.采用内置30英寸大容量一体式双通道注塑型预处理+双通道纯化柱系统，使用寿命更长（管路及接头均获NSF认证）； 12.独特的RO膜组件设计，采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片，保证RO膜的使用寿命及产水水质的稳定； 13.预处理、RO膜、超纯化柱组件均采用快装插拔式模块化独立结构设计，使得系统维护、耗材更换更快捷方便，符合GLP规范； 14.系统具备0-9999ml定时定量取水功能； 15.系统配备反渗透压力监测表，可随时通过压力判断反渗透膜的运行压力及污堵程度； 16.系统具备历史数据储存查询功能，能有效准确地记录并查询历次取水时间(年/月/日/时/分)、取水量(ml) 及取水水质等历史数据； ★17.系统具备定时开/关机功能，用户可任意设定开机或关机时间，同时具有当前日期显示与时钟显示及设定功能； - 系统具备二级PIN密码保护，可设置开机密码及用户操作密码，设备管理权和使用权分开，防止无关人员操作。 - 配全套耗材 ★20.其他资质要求： （1）设备的在线电阻率仪须提供第三方权威机构的“测试报告”证书； （2）设备须提供“中国节能环保产品”证书； | 2 | 台 |
| 2 | 奥氏气体分析仪 | 1、气体吸受瓶 4只； 2、气体量管连外套 1只； 3、梳形活塞排 1只； 4、250ml水准瓶； 5、U形干燥管 1只； 6、直形干燥管 1只； 7、弯形接管 4只； 8、木箱及其它配件 1套 | 5 | 台 |
| 3 | 储粮害虫标本 | 每套50种储粮害虫标本 | 6 | 套 |
| 4 | 便携式磷化氢检测仪 | 技术参数： 1、检测气体：N2+O2+CO2+PH3； 2、检测范围：PH3:0-20ppm，氮气：0-100%VOL 氧气：0-30%vol 二氧化碳：0-2000ppm 3、分 辨 率：0.01ppm。 ★4、检测原理：进口高性能电化学传感器。 5、检测方式：内置泵吸式，流量500毫升/分钟。 6、显示方式：2.5寸320X240清彩屏显示,8按键操作。 7、检测精度：≤±1%（F.S）。 8、线 性 度：≤±1%。 9、重 复 性：≤±1%。 ★10、报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警。11、响应时间：T90≤20秒。 12、恢复时间：≤30秒。 13、工作电源：DC3.7V。 ★14、使用环境：温度-40℃~+70℃；相对湿度≤0-99%RH（内置过滤器可在湿度或粉尘环境使用）。 15、样气温度：-40℃~+70℃，选配温采样降温过滤手柄或温湿度预处理系统可检测1300℃的烟气浓度。 16、温度测量：-40℃~+120℃ 精度0.3℃。 17、湿度测量：0-100%RH 精度2%RH。 18、电池容量：3.7VDC，6000mA大容量可充电分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能。 19、数据存储：标准容量10万条数据，支持SD卡存储，容量不限，支持本机查看、删除或数据导出，通讯软件，存储功能默认为关闭状态，可设置为开启状态，存储时间间隔任意设置。 20、通讯接口：USB（充电与通讯）、RS232、红外通讯，自动识别。 21、防爆类型：本质安全型。 ★22、防爆标志：Exia II CT4 Ga /Ex ib I Mb（提供防暴测试报告） ★23、防护等级：IP68，防雨淋和短时间浸泡、防尘。 标准附件：说明书、合格证、保修卡、USB充电器（含数据线）、背夹、湿度粉尘过滤器、档铝合金仪器箱，1.2 m 可伸缩采样手柄（1米软管）。 | 4 | 台 |
| 5 | 粉碎机 | 1.工作电压(v)： 220V 50Hz 额定功率(kw) 180W 转速(r/min) 1400 每次投入量不超过50克，细度80-120目 | 10 | 台 |
| 6 | 锤式旋风磨 | 工作电源：AC 220±10V50 Hz 电机功率：1100 W 工作室直径：110毫米 锤子速度：16800 r/min 筛板孔径(Mm)：0.5，0.8，1.5mm 形状尺寸(Mm)：530 mm×530 mm×650 mm ### 另配：传动皮带3条 | 2 | 台 |
| 7 | 1%电子天平 | 分辨率：0.01g 量程0-500g 带通明防风罩 | 10 | 台 |
| 8 | 快速水分测定仪 | 技术参数： 1、测量对象：粮食及其他非金属颗粒状的样品如：面粉、稻谷、小麦、 玉米、油菜籽等水分 2、测量范围： 3% ~ 35%水分测量 3、误差：≤&plun;0.5%（主要水分范围） 4、重 复 误 差：≤0.2% 5、水分定标方式：多点浮动定标（*多五点） ★6、测量取样方式：定重（提示值&plun;2克内自动重量补偿） 7、温度补偿范围： 0 ~ 50℃ 8、重量补偿分辨率： 0.1g 9、可定标品种： 32个 10、使用环境温度： 0 ~ 40℃ 11、电源：交流：220V/50Hz | 5 | 台 |
| 9 | 毛发湿度计 | 毛发湿度表参数： 1、相对湿度：30～100% 2、精度：±5% （最小分格1%相对湿度） 3、尺寸：300×170（mm） 4、重量：0.3（kg） | 10 | 个 |
| 10 | 小麦硬度指数测定仪 | - 转子直径：￠100mm - 测定准确性：与小麦硬度指数标准样品，标称值的误差绝对值不大于1.5 - 测定变异系数（CV）：不大于2.4% - 额定产量：25g/批次 - 配备功率：180W - 电压：220V - 频率：50Hz - 电流：2.5A | 2 | 台 |
| 11 | 玻璃缸 | 定制 | 10 | 个 |
| 12 | 数字式电子测温仪 | ### 粮食仓库专用 手持式 | 20 | 台 |
| 13 | 干湿球湿度计 | - 干度测量范围：-20℃至50℃； - 温度测量范围：0%至100%RH 铁壳 | 10 | 个 |
| 14 | 杆状粮温计 | 1.分辨率:0.1°F (0.1°C) 2.刷新时间：1s | 15 | 个 |
| 15 | 粮食水分检测仪 | 1.用途:测量谷类等水分含量 2.精度:95％ 3.测量范围:1-100 4.检测项目:水分检测 5.连续工作时间:8h | 5 | 台 |
| 16 | 多功能取样器 | 35、50、90CM 粮食取样用，每种规格各8把 | 24 | 把 |
| 17 | 双柄取样器 | 25、38cm 粮食取样用，每种规格各5把 | 10 | 把 |

备注：

1.标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

2.未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有5或5项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。